Код ОКПД2 32.50.50.190

Облучатели бактерицидные ультрафиолетовые

рециркуляторного типа по НЖИЯ.941712.001ТУ, в моделях и вариантах исполнения. Модель РОУД Мах

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/13157

ПАСПОРТ

НЖИЯ.941712.002ПС

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящий паспорт определяет правила установки, эксплуатации, хранения и транспортирования облучателей бактерицидных ультрафиолетовых рециркуляторного типа модели РОУД Мах в вариантах исполнения, в дальнейшем именуемых «облучатели».

1.2 В условном обозначении облучателей буквы и цифры обозначают:

Р – рециркуляторный;

Б – бактерицидый;

О – облучатель;

ХХ – номер серии;

ХхХХ – количество ламп х номинальная мощность одной лампы, Вт;

ХХХ – номер модификации: 1-я цифра – тип лампы (0 – ДБ), 2-я цифра – тип ПРА (0 – ЭМПРА, 1 – ЭПРА), 3-я цифра – наличие таймера (0 – нет, 1 – да);

РОУД Мах – коммерческое название.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Облучатели предназначены для искусственного обеззараживания воздуха различных помещений с помощью бактерицидных ламп, пропускающих ультрафиолетовое излучение в области UV-С с максимумом на длине волны 253,7 нм, с целью уничтожения в воздухе помещений микроорганизмов и вирусов для создания благоприятных условий жизнедеятельности человека.

В соответствии с Р 3.5.1904-04 категории помещений, в которых рекомендуется использовать облучатели, приведены в таблице:

| Категория | Тип помещений |
| --- | --- |
| I | Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей |
| II | Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуноослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещений нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха по изготовлению стерильных лекарственных средств |
| III | Палаты, кабинеты и др. помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории) |
| IV | Детские игровые комнаты, школьные классы, детские дома, дома инвалидов, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном их пребывании |
| V | Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ |

2.2 Облучатели предназначены для работы в сети переменного тока частоты 50 Гц напряжением 220 В ± 10%.

2.3 Класс облучателей по степени риска применения – 1 по ГОСТ 31508.

2.4 Вид климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.

2.5 Группа в зависимости механического воздействия по ГОСТ Р 50444 – 2.

2.6 Класс защиты от поражения электрическим током – I по ГОСТ Р МЭК 60601-1.

2.7 Облучатели соответствуют требованиям по ЭМС для класса А ГОСТ Р МЭК 60601-1-2.

2.8 Уровень звуковой мощности – не более 50 дБ.

2.9 Степень защиты оболочек IP20.

2.10 Бактерицидная эффективность по Staphylococcus Aureus на конец срока службы – 99 %.

2.11 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры облучателей приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры облучателей

2.12 Основные параметры и характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование облучателя | Тип лампы | Мощность, Вт | Коэффициент мощности | Объемная бактерицид-ная доза, Дж/м3, не менее | Производи-тельность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ном. | не более |  |  |  |
| РБО 02-4х18-000 РОУД Мах | ДБ 18 | 139,0 | 153,0 | 0,5 | 336 | 90±10% |
| РБО 02-4х18-001 РОУД Мах |  |  |  |  |  |  |
| РБО 02-4х18-010 РОУД Мах |  | 124,0 | 137,0 | 0,9 |  |  |
| РБО 02-4х18-011 РОУД Мах |  |  |  |  |  |  |
| РБО 02-4х15-000 РОУД Max | ДБ 15 | 137,0 | 151,0 | 0,5 | 268 |  |
| РБО 02-4х15-001 РОУД Max |  |  |  |  |  |  |
| РБО 02-4х15-010 РОУД Max |  | 112,0 | 123,0 | 0,9 |  |  |
| РБО 02-4х15-011 РОУД Max |  |  |  |  |  |  |

3 МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И Комплектность

3.1 Маркировка на корпусе облучателей содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение облучателя;

- номинальное напряжение питания, В;

- номинальную частоту, Гц;

- номинальную потребляемую мощность, Вт;

- наименование страны-изготовителя;

- обозначение настоящих ТУ;

- минимальное и максимальное значения рабочих температур окружающего воздуха при эксплуатации, ºС;

- степень защиты IP;

- символ «Обратитесь к инструкции по применению»

- месяц и год изготовления.

3.2 Упаковка облучателей соответствует требованиям п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ Р 50444 для условий транспортирования и хранения.

На упаковку облучателей нанесена транспортная маркировка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение облучателя;

- обозначение настоящих ТУ;

- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

- адрес и контакты предприятия-изготовителя;

- количество изделий в упаковке;

- массу брутто;

- высота штабелирования;

- месяц и год изготовления;

- штамп службы качества (СК).

На упаковке нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ 14192:

-  - «Беречь от влаги», обозначающий, что груз необходимо беречь от воздействия влаги;

- - «Хрупкое. Осторожно», обозначающий осторожное обращение с грузом;

-  - «Верх», указывающий на правильное вертикальное положение груза.

3.3 В комплект поставки входят:

- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

- облучатель – 1 шт.;

- шнур сетевой – 1 шт;

- паспорт – 1 шт

- руководство по эксплуатации.

4 Требования безопасности

4.1 Облучатели соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60601-1.

4.2 Содержание озона (О3) в воздухе при работе облучателей в помещении объемом 77 м3 составляет не более 0,1 мг/м3 в соответствии с ГН 2.2.5.3532-18 при кратности воздухообмена – 1,17.

4.3 Допустимая концентрация опасных веществ в материалах, применяемых при изготовлении облучателей не превышает значений, приведенных в приложении 2 ТР ЕАЭС 037.

4.4 Обеззараживание воздуха разрешено производить в присутствии людей!

4.5 Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление.

4.6 Облучатели не предназначены для использования в средах с повышенным содержанием кислорода.

Запрещается!

- открывать корпус прибора при его работе, так как возможно получить облучение кожи и глаз ультрафиолетовым светом!!!

- производить ремонт облучателя, включенного в электрическую сеть.

- эксплуатировать облучатель с нарушенной изоляцией проводов.

5 Требования охраны окружающей среды

5.1 После выхода из строя сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование облучателей осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790 для класса отходов Г.

5.2 В случае нарушения целостности ламп и попадания ртути в помещение, должна быть проведена тщательная демеркуризация помещения, в соответствии с методическими рекомендациями по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке её эффективности № 4545-87 от 31.12.87.

5.3 Утилизация ламп должна проводиться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 681 от 03.09.2010.

6 УстроЙство и принцип работы

Облучатель является прибором закрытого типа, в котором бактерицидный поток от безозоновых ламп распределяется в небольшом замкнутом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки с помощью вентилятора через камеру ультрафиолетового излучения.

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Эксплуатация и обслуживание облучателей должна проводиться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» и «Указаний к проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях» №1158-74 от 24.05.74.

7.2 Перед распаковкой выдержите облучатель 1 ч при температуре не ниже 10 ºС. Распакуйте облучатель, проверьте комплектность. Облучатель должен размещаться вертикально на стене на высоте 1–2 м от пола таким образом, чтобы забор и выброс воздуха помещения происходили беспрепятственно.

7.3 Подключите сетевой кабель в соответствующий разъём, расположенный на боковой грани облучателя. Вставьте вилку в сетевую розетку. Включите облучатель, переведя выключатель, размещённый на противоположной боковой грани в соответствующее положение. При этом включатся внутренние вентиляторы и бактерицидные лампы. Горение ламп контролируйте визуально по появлению свечения. После включения облучателя в сеть лампы должны загораться не более чем через 1 минуту.

7.4 Включите облучатель в сеть. Нажмите кнопку выключателя. Убедитесь, что лампы горят.

Не допускается частое включение и выключение облучателя!

8 Техническое обслуживание

8.1 Меры безопасности

Перед тем, как производить техническое обслуживание облучателя, необходимо отключить его от электрической сети.

8.2 Порядок технического обслуживания

Облучатели должны подвергаться дезинфекции в соответствии с МУ-287-113 путем двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе, приготовленном из перекиси водорода 3 % и 0,5 % моющего средства ("Прогресс", "Астра", "Айна", "Лотос", "Маричка", Россия).

Дезинфекция должна проводится слегка увлажненной салфеткой, чтобы избежать попадания влаги внутрь облучателя.

8.3 Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности облучатель необходимо подключить к сети и нажать переключатель клавишный. После этого должны включиться вентиляторы, бактерицидные лампы загореться в течение 1 мин.

8.4 Техническое обслуживание составных частей

Для проведения технического обслуживания составных частей облучателя необходимо отвернуть винты, которые крепят части корпуса и крышки и протереть составные части внутри облучателя в соответствии с п. 8.2 настоящего паспорта.

Замена ламп производится путём извлечения заменяемой лампы из ламподержателей и вставки новой. При извлечении лампы, её следует повернуть в ламподержателях на 90º (направление поворота не имеет значение) и потянуть лампу в направлении от облучателя. Вставка новой лампы должна осуществляться в обратном порядке.

Замена стартера осуществляется путём извлечения его из патрона и вставки нового. При извлечении стартера, его следует повернуть против часовой стрелки и вынуть его из патрона. При вставке нового стартера, его следует повернуть по часовой стрелке.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Облучатели следует транспортировать транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

9.2 Условия хранения и транспортирования облучателей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 1(Л) по ГОСТ 15150, что соответствует следующим значениям:

- нижнее значение температуры среды – минус 5 ºС;

- верхнее значение температуры среды – 40 ºС;

- относительная влажность воздуха – 80 % при 25 ºС.

9.3 В помещениях для хранения не должно быть паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных веществ, вызывающих коррозию. Хранение облучателей на складах должно производиться на стеллажах высотой не менее 200 мм от уровня пола.

9.4 Высота штабелирования не должна превышать 1 м.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества облучателей требованиям технических условий НЖИЯ.941712.001ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленными техническими условиями НЖИЯ.941712.001ТУ.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев. Срок начала эксплуатации начинается с даты продажи потребителю.

10.3 Гарантийный срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя облучателей составляет 24 месяца с даты их изготовления.

10.4 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока производитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно.

10.5 Действие гарантийных обязательств прекращается при:

– наличии механических, термических повреждений облучателя или его частей;

– нарушении условий хранения, транспортирования, монтажа, подключения к электрической сети и эксплуатации облучателей, представленных в настоящих ТУ и эксплуатационной документации на светильники.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится производителем на платной основе.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Облучатели бактерицидные ультрафиолетовые рециркуляторного типа модели РОУД Мах признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления

Заводской номер

Представитель СК                                                 М.П.