1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1 Облучатели работают от сети переменного тока с напряжением 220 В ± 10 % частоты 50 Гц.

1.2 Вид климатического исполнения – УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150.

1.3 Класс защиты от поражения электрическим током – II по ГОСТ IEC 60598-1.

1.4 Степень защиты облучателей – IP54 по ГОСТ 14254.

1.5 Общий вид, габаритные размеры и основные параметры облучателей соответствуют указанным на рисунке 1 и таблицах 1,2.

Таблица 1

| Тип облучателя | Тип применяемой лампы* | Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн 200-280 нм на расстоянии 1 м от облучателя, Вт/м2, не менее** | Коэффициент мощности, не менее | Потребляемая мощность, Вт, не более | Рабочая температура окружающей среды, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСП01-2х15-001 | ДБ 15 | 0,55 | 0,9 | 39,0 | от +1 до +40 |
| БСП01-2х18-001 | ДБ 18 | 0,69 |  | 47,6 |  |
| БСП01-2х25-001 | ДБ 25 | 1,12 |  | 64,8 |  |
| БСП01-2х30-001 | ДБ 30 | 1,54 |  | 76,8 |  |
| БСП01-2х36-001 | ДБ 36 | 1,69 |  | 96,0 |  |
| БСП01-2х40-001 | ДБ 40 | 1,83 |  | 108,0 |  |
| БСП01-2х55-001 | ДБ 55 | 2,52 |  | 139,2 |  |
| БСП01-2х75-001 | ДБ 75 | 3,5 |  | 195,6 |  |
| * Лампы типа ДБ ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» или аналогичные. ** С лампами типа ДБ ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» после 10 часов горения. |

Таблица 2 – Габаритные размеры

| Тип облучателя | Размеры, мм | Масса нетто, кг, не более |
| --- | --- | --- |
|  | L, мм | A, мм | B, мм | H, мм | С, мм |  |
| БСП01-2х15-001 | 537±3 | 140 ± 3 | 223 ± 3 | 172 ± 3 | 421±1 | 2,1 |
| БСП01-2х18-001 | 689±3 |  |  |  | 573±1 | 2,5 |
| БСП01-2х25-001 | 537±3 |  |  |  | 421±1 | 2,1 |
| БСП01-2х30-001 | 994±3 |  |  |  | 878±1 | 3,3 |
| БСП01-2х36-001 | 1299±3 |  |  |  | 1183±1 | 4,0 |
| БСП01-2х40-001 | 689±3 |  |  |  | 573±1 | 2,5 |
| БСП01-2х55-001 | 994±3 |  |  |  | 878±1 | 3,3 |
| БСП01-2х75-001 | 1299±3 |  |  |  | 1183±1 | 4,3 |

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

– индивидуальная упаковка					– 1 комплект;

– облучатель							– 1 шт.;

– паспорт      					                                   – 1 шт.;

Примечание: лампы и тросовые подвесы в комплект поставки не входят.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.Облучатели соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», в т.ч. требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-1, требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015, ГОСТ IEC 61547 и ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники ТР ЕАЭС 037/2016

3.2 Использование облучателя требует строго выполнения мер безопасности, исключающих возможное вредное воздействие на человека ультрафиолетового излучения.

3.3 Выключатель для облучателей должен устанавливаться вне обслуживаемого помещения.

3.4 При проведении работ по обслуживанию и контролю в условиях воздействия ультрафиолетового излучения, работы должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты: очков со светофильтрами, лицевых масок, перчаток, спецодежды.

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 По истечении срока службы облучатели необходимо утилизировать по требованиям ГОСТ Р 55102.

4.2 Облучатели необходимо утилизировать отдельно от ламп.

4.3 Утилизация бактерицидных ламп должна проводиться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №681 от 03.09.2010.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Эксплуатация и обслуживание облучателя должны строго осуществляться в соответствии с руководством Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом №328н от 24 июля 2013 года (с изменениями от 19.02.2016 г.) Министерства труда и социальной защиты РФ, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами устройства электроустановок» (глава 7.3 ПУЭ) и паспортом на облучатели.

5.2 Установка облучателей должна осуществляться при отключенном напряжении питания электрической сети.

5.3 Облучатели подключаются к питающей электрической сети в соответствии со схемой, представленной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема подключения облучателей к питающей электрической сети

5.4 В облучатели рекомендуется устанавливать лампы разрядные низкого давления бактерицидные типа ДБ или аналогичные в трубке Т8 с цоколем G13.

5.5 К эксплуатации облучателей должен допускаться персонал, прошедший необходимый инструктаж.

5.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Монтаж/демонтаж облучателя, устранение неисправностей, дезинфекция и очистка от пыли во включенном состоянии.

- Эксплуатировать облучатель со снятыми частями корпуса, поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

- Эксплуатировать облучатели в присутствии людей.

- Проводить чистку наружной поверхности облучателей с применением моющих химических или абразивных средств.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и эксплуатация облучателей требуют строгого выполнения требований безопасности.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Необходимо ежемесячно осуществлять чистку от пыли отражающих поверхностей облучателей и колбы ламп мягкой ветошью, смоченной в мыльном растворе, при отключенных от сети облучателях.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Условия транспортирования облучателя в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «Л» ГОСТ 23216.

7.2 Условия хранения облучателя должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150.

7.3 Высота штабелирования не должна превышать 1 м.

8 ГАРАНТИИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества облучателя требованиям технических условий НЖИЯ.676615.001ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных указанными техническими условиями.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты продажи потребителю, а при отсутствии указанной даты - с даты приемки службой качества изготовителя.

8.3 Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя составляет 2 года с даты изготовления.

8.4 Срок службы облучателя – не менее 8 лет.

8.5 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока изготовитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно.

8.6 Действие гарантийных обязательств прекращается при:

- истечении гарантийного срока эксплуатации;

- наличии механических, термических повреждений облучателя или его частей;

- нарушении условий хранения, транспортирования, установки и эксплуатации облучателей, представленных в настоящем паспорте и технических условиях НЖИЯ.676000.015 ТУ.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится производителем на платной основе.

9 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Данный облучатель изготовлен и принят в соответствии с требованиями НЖИЯ.676315.001 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

Начальник СК

Контролер СК 			     М.П.

Код ОКПД2 27.40.25.120

Светильники – облучатели БСП01 PureLight

ПАСПОРТ

НЖИЯ.676315.010 ПС

Настоящий паспорт определяет правила хранения, транспортирования, монтажа, подключения к электрической сети и эксплуатации светильников-облучателей PureLight типа БСП (далее – облучатели).

Облучатели предназначены для обеззараживания воздуха в промышленных и 
производственных помещениях (цеха пищевой промышленности, зернохранилища и т.д.).

В условном обозначении типа облучателей буквы и числа обозначают:

Б – тип применяемой лампы (бактерицидная);

С – подвесной;

П – для промышленных и производственных помещений;

01 – номер серии;

2х15/18/25/30/36/40/55/75 – количество и номинальная мощность используемой лампы, Вт;

001 – номер модификации;

PureLight – коммерческое название.

Рис. 1 – Внешний вид облучателя

# Text boxes

Облучатель