Таблица 1 – Основные параметры

| Тип облучателя | Тип применяемой лампы* | Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн 200-280 нм на расстоянии 1 м от облучателя, Вт/м2, не менее** | Коэффициент мощности, не менее | Потребляемая мощность, Вт, не более | Рабочая температура окружающей среды, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ01-15-001 | ДБ 15 | 0,31 | 0,9 | 20 | от +1 до +40 |
| ОБ01-30-001 | ДБ 30 | 0,87 |  | 38 |  |
| ОБ01-55-001 | ДБ 55 | 1,42 |  | 70 |  |
| ОБ01-75-001 | ДБ 75 | 1,90 |  | 98 |  |
| ОБ01-2х15-001 | ДБ 15 | 0,55 |  | 39 |  |
| ОБ01-2х30-001 | ДБ 30 | 1,54 |  | 77 |  |
| ОБ01-2х55-001 | ДБ 55 | 2,52 |  | 139 |  |
| ОБ01-2х75-001 | ДБ 75 | 3,5 |  | 196 |  |
| * Лампы типа ДБ ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» или аналогичные. ** С лампами типа ДБ ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» после 10 часов горения. |

Таблица 2 – Габаритные размеры

| Тип облучателя | Размеры, мм | Масса нетто, кг, не более |
| --- | --- | --- |
|  | L, мм | A, мм | H, мм |  |
| ОБ01-15-001 | 468± 2 | 80 ± 3 | 95* | 2,1 |
| ОБ01-30-001 | 925± 2 |  |  | 3,3 |
| ОБ01-55-001 |  |  |  |  |
| ОБ01-75-001 | 1230± 2 |  |  | 4,0 |
| ОБ01-2х15-001 | 468± 2 |  |  | 2,1 |
| ОБ01-2х30-001 | 925± 2 |  |  | 3,3 |
| ОБ01-2х55-001 |  |  |  |  |
| ОБ 01-2х75 - 001 | 1230 ± 2 |  |  | 4,3 |
| * Справочная величина |

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

– индивидуальная упаковка                                                                                               – 1 комплект;

– облучатель                                                                                                                        – 1 шт.;

– паспорт                                                                                                                              – 1 шт.

Примечание: лампы в комплект поставки не входят.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Облучатель соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», в т. ч. требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1 и 60598-2-1, требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015, ГОСТ IEC 61547 и ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники ТР ЕАЭС 037/2016.

3.1 Использование облучателя требует строгого выполнения мер безопасности, исключающих возможное вредное воздействие на человека ультрафиолетового излучения.

3.2 Облучатель должен быть заземлен через заземляющий провод.

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.4 По истечении срока службы облучатель необходимо утилизировать по требованиям ГОСТ Р 55102.

4.5 Облучатель необходимо утилизировать отдельно от ламп.

4.6 Утилизация бактерицидных ламп должна проводиться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №681 от 03.09.2010.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Облучатель состоит из корпуса, внутри которого находятся элементы и провода внутреннего монтажа, и крышки. Для установки лампы предусмотрены патроны на цоколь G13.

5.1 Извлечь облучатель из транспортной тары и распаковать.

5.2 Проверить комплектность облучателя в соответствии с разделом 2.

5.3 После транспортирования облучателя в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть выдержать облучатель в помещении при комнатной температуре в течение 24 часов.

5.4 Подключить облучатель к питающей электрической сети по схеме, представленной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема подключения облучателей к питающей электрической сети

5.5 Установить облучатель в рабочем положении.

5.6 Установить лампу в облучатель. Для этого необходимо одновременно завести оба конца лампы в патроны и повернуть лампу вокруг своей оси на 90(.

Примечание: рекомендуется устанавливать лампу в облучатель в надетых хлопчатобумажных перчатках.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Эксплуатация и обслуживание облучателя должны строго осуществляться в соответствии с руководством Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом №328н от 24 июля 2013 года (с изменениями от 19.02.2016 г.) Министерства труда и социальной защиты РФ, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами устройства электроустановок» (глава 7.3 ПУЭ) и паспортом на облучатель.

6.2 Установка облучателя должна осуществляться при отключенном напряжении питания электрической сети.

6.3 В облучатель рекомендуется устанавливать лампы разрядные низкого давления бактерицидные типа ДБ или аналогичные в трубке Т8 с цоколем G13.

6.4 К эксплуатации облучателя должен допускаться персонал, прошедший необходимый инструктаж.

6.5 Необходимо ежемесячно осуществлять чистку от пыли корпуса облучателя и колбы лампы мягкой ветошью, смоченной в мыльном растворе, при отключенном от сети облучателе.

6.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

6.6.1 Монтаж/демонтаж облучателя, замена ламп, устранение неисправностей, дезинфекция и очистка от пыли во включенном состоянии.

6.6.2 Эксплуатировать облучатель со снятыми частями корпуса, поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

6.6.3 Эксплуатировать облучатель в присутствии людей.

6.6.4 Проводить чистку наружной поверхности облучателя с применением моющих химических или абразивных средств.

6.7 При включении/выключении облучателя, а также при проведении работ по обслуживанию и контролю в условиях воздействия ультрафиолетового излучения, необходимо использовать средства индивидуальной защиты: очки со светофильтрами, лицевые маски, перчатки, спецодежду.

6.8 Рекомендуется устанавливать выключатель для облучателя вне обслуживаемого помещения.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и эксплуатация облучателя требуют строгого выполнения требований безопасности.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Условия транспортирования облучателя в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «Л» ГОСТ 23216.

7.2 Условия хранения облучателя должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150.

7.3 Высота штабелирования не должна превышать 1 м.

8 ГАРАНТИИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет. Срок начала эксплуатации начинается с даты продажи потребителю, а при отсутствии указанной даты, с даты приемки службой качества производителя.

8.2 Гарантийный срок хранения облучателя в упаковке составляет 2 года с даты изготовления производителем.

8.3 Изготовитель гарантирует соответствие облучателя требованиям НЖИЯ. 676315.001ТУ  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.4 Срок службы облучателя – не менее 8 лет.

8.5 Безвозмездный ремонт или замену изделий в течение установленных гарантийных сроков производит предприятие-изготовитель.

8.6 Действие гарантийных обязательств прекращается при:

- истечении гарантийного срока эксплуатации;

- наличии механических, термических повреждений облучателя или его частей;

- нарушении условий хранения, транспортирования, монтажа, подключения к электрической сети и эксплуатации облучателя, указанных в настоящем паспорте.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится производителем на платной основе.

9 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Данный облучатель изготовлен и принят в соответствии с требованиями НЖИЯ.676315.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления__________________

Начальник СК_____________________

Контролер СК_____________________     М.П.

Код ОКПД2 27.40.25.120

Облучатель бактерицидный открытый

типа ОБ 01 PureLight

ПАСПОРТ

НЖИЯ.676315.001ПС

Настоящий паспорт определяет правила установки, эксплуатации, хранения, подключения к электрической сети и транспортирования облучателя бактерицидного открытого типа ОБ 01 PureLight (далее – облучатель).

Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха в общественных помещениях.

В условном обозначении облучателя буквы и числа обозначают:

О – открытый;

Б – с бактерицидной лампой;

01 – номер серии;

2хХХ количество и мощность ламп в облучателе (у одноламповых облучателей допускается не указывать количество ламп);

001 – номер модификации.

PureLight – коммерческое название

Рисунок 1 – Общий вид облучателя

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1 Облучатель работает от сети переменного тока с напряжением 220 В ± 10 % частоты 50 Гц.

1.2 Вид климатического исполнения – УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150.

1.3 Класс защиты от поражения электрическим током – I по ГОСТ IEC 60598-1.

1.4 Степень защиты облучателя – IP20 по ГОСТ 14254.

1.5 Общий вид, габаритные размеры и основные параметры облучателя указаны на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.